Załącznik nr 1a

do Formularza ofertowego

z dnia …………………………

(datę wpisuje Oferent)

o którym mowa w pkt. 6.1.

Formularza ofertowego

„Wykaz asortymentowo – cenowy sprzętu” dla pakietu nr 1

Zestaw do kriostymulacji parami azotu 1 szt.

Nazwa i typ:                                     ..............................................................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ..............................................................................

Kraj pochodzenia:                             ..............................................................................

Rok produkcji: min.  2012 r.              .............................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umieszczone na konstrukcji, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie wraz ze zbiornikiem na ciekły azot o objętości 26 l. | TAK |  |
| 2. | Elastyczna linia zasilająca. | TAK |  |
| 3. | Czynnik chłodniczy- ciekły azot (LN2). | TAK |  |
| 4. | Dodatkowy, zapasowy zbiornik na ciekły azot o objętości 26. | TAK |  |
| 5. | Temperatura strumienia pary azotu u wylotu dyszy- -160ºC. | TAK |  |
| 6. | Regulacja intensywności nadmuchu pary azotu. | TAK |  |
| 7. | Zużycie ciekłego azotu 0,10 do 0,15 kg/min przy pracy ciągłej. | TAK |  |
| 8. | Zintegrowany system wagowy. | TAK |  |
| 9. | Średnica szyjki wylotowej zbiornika- 50 mm. | TAK |  |
| 10. | Odparowywanie azotu ze zbiornika- 0,2l/24godz. | TAK |  |
| 11. | Zasilanie 230V/50Hz. | TAK |  |
| 12. | Zestaw nasadek na głowicę chłodzącą | TAK |  |
| 13. | Przewód nieusztywniający się podczas zabiegu | TAK |  |
| 14. | Klasa ochronności I. | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 16. | Gwarancja minimum 36 m-cy (podać) | TAK |  |
| 17. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. (podać) | TAK |  |
| 18. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie pogwarancyjnym przez min. 10 lat. | TAK |  |
| 19. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 3 dni, z wyłączeniem świąt. W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych. | TAK |  |
| 20. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 21. | Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK |  |
| 22. | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części (w ilości, zakresie- zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (podać ilość) | TAK |  |
| 23. | Wyświetlacz ile azotu pozostało w butli | TAK |  |
| 24. | Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonywanie zabiegów zarówno w miejscu jak i w lokalizacji. | TAK |  |
| 25. | Taboret dla terapeuty. | TAK |  |
| 26. | W okresie pogwarancyjnym, gwarancja na nowe zainstalowane części i usługę 12 miesięcy. | TAK |  |
| 27. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia ( Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK |  |

data: ……………………………….                    		  ……………………………………………

(imię i nazwisko + pieczątka osoby upoważnionej do                        reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1b

do Formularza ofertowego

z dnia …………………………

(datę wpisuje Oferent)

o którym mowa w pkt. 6.2.

Formularza ofertowego

„Wykaz asortymentowo – cenowy sprzętu” dla pakietu nr 2

- Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

- Leżanka drewniana tapicerowana do fizykoterapii szt. 1

Szczegółowy opis:

- Urządzenie  wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości:

Nazwa i typ:                                    ……............................................................................

Producent ( pełna nazwa i adres)      ……............................................................................

Kraj pochodzenia:                            ……...........................................................................

Rok produkcji: min.  2012 r.             ……..........................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekranowy generator pola magnetycznego | TAK |  |
| 2. | Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 3. | Dwa niezależne kanały | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD | TAK |  |
| 5. | Gotowe programy terapeutyczne | TAK |  |
| 6. | Możliwość ustawienia ramion aplikatora w każdym położeniu | TAK |  |
| 7. | Efekt termiczny i a termiczny. | TAK |  |
| 8. | Kondensatory kondensatorowe i indukcyjne. | TAK |  |
| 9. | Jezdna podstawa | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 11. | Gwarancja minimum 36 m- cy (podać) | TAK |  |
| 12. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. (podać) | TAK |  |
| 13. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie pogwarancyjnym przez min. 10 lat | TAK |  |
| 14. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 3 dni, z wyłączeniem świąt. W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych. | TAK |  |
| 15. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 16. | Wykonawca weźmie na siebie obowiązek pierwszego zbadania i oznakowania stref bezpieczeństwa w zasięgu aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 17. | Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK |  |
| 18. | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części (w ilości, zakresie- zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (podać ilość) | TAK |  |
| 19. | W okresie po gwarancyjnym, gwarancja na nowe zainstalowane części i usługę 12 miesięcy. | TAK |  |
| 20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK |  |

- Leżanka drewniana tapicerowana do fizykoterapii szt. 1

Nazwa i typ:                                    …….....................................

Producent ( pełna nazwa i adres)      …….....................................

Kraj pochodzenia:                            …….....................................

Rok produkcji: min.  2012 r.             …….....................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: ……………… …………………….. ……………………. |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane; - wykonanie z drewna | TAK |  |
|  | - nie zawiera elementów metalowych | TAK |  |
|  | - dwuczęściowa tapicerka z ręcznie regulowanym zagłówkiem | TAK |  |
|  | - otwór na twarz w zagłówku | TAK |  |
|  | - miękkie leżysko | TAK |  |
|  | - długość 185 cm | TAK |  |
|  | - szerokość 65 cm | TAK |  |
|  | - wysokość 70 cm | TAK |  |
|  | - kąt nachylenia zagłówka 00-250 | TAK |  |
| 3. | Kolor tapicerki: jasny beż | TAK |  |
| 4. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK |  |

data: ……………………………….                    		  ……………………………………………

(imię i nazwisko + pieczątka osoby upoważnionej do                        reprezentowania Wykonawcy)