# Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 14 maja 2014 r.

UWAGA! Przedmiotowy wykaz stanowi

integralną część z Formularzem ofertowym.

# W Y K A Z

asortymentowo – cenowy sprzętu  do rehabilitacji

zaproponowanego przez dostawcę …………………………………..

(wpisać nazwę firmy lub pieczątka firmowa)

PAKIET nr 1

Urządzenie do terapii falami uderzeniowymi

| Lp. | Wymagane parametry i warunki. | Parametr graniczny. | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie do 4 barów. | TAK. |  |
| 2 | Częstotliwość do 15 Hz. | TAK. |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem lub sterowanie funkcjami aparatu za pomocą pokrętła nawigacyjnego. | TAK. |  |
| 4 | Waga max 7 kg, wliczając wagę wbudowanego kompresora. | TAK. |  |
| 5 | Kompresor powietrzny wbudowany w aparat, Kompresor bezobsługowy. | TAK. |  |
| 6 | Wbudowana encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi rysunkami anatomicznymi. | TAK. |  |
| 7 | Możliwośc definiowania własnych programów terapeutycznych. | TAK. |  |
| 8 | Ergonomiczny aplikator posiadający amortyzator eliminujacy transfer wstecznych wstrząsów w kierunku ręki terapeuty. | TAK. |  |
| 9 | Waga gotowego do pracy aplikatora wraz z kablem połączeniowym nie więcej niż 1 kg. | TAK. |  |
| 10 | Tryb ciągłych i pojedynczych uderzeń. | TAK. |  |
| 11 | Gotowe programy terapeutyczne. | TAK. |  |
| 12 | W zestawie do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy oraz koncentrujący . | TAK. |  |
| 13 | Maksymalne wymiary 330 X 200 X 300 mm | TAK. |  |
| 14 | Programy użytkownika min 80 | TAK. |  |
| 15 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 lub 2014, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK. |  |
| 16 | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi i wymaganej przez Producenta konserwacji dla minimum 5 osób z obsługi potwierdzone imiennym certyfikatem na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w okresie 7 dni roboczych liczonych od daty zakupu. | TAK. |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej wydrukowanej w kolorze w minimum dwóch egzemplarzach. | TAK. |  |
| 18 | Menu w języku polskim. | TAK. |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | TAK. |  |
| 20 | Gwarancja minimum 24 miesiące liczona od daty zakupu. | TAK. |  |
| 21 | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez Producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez Producenta na koszt Wykonawcy. | TAK. |  |
| 22 | Czas na rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej do 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu konieczności naprawy do Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej trzech dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia sprzętu zastępczego takiego samego, lub o porównywalnych parametrach technicznych na okres do zakończenia naprawy, lub wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad technicznych. | TAK. |  |
| 23 | Serwis i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym (liczonym od dnia następnego po zakończeniu gwarancji) przez minimum 10 lat. | TAK. |  |
| 24 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK. |  |
| 25 | Stolik aparatu wyposażony w kabel zasilający , uchwyt na zasilacz do aparatu, oraz 4 kółka jezdne, w tym minimum 2 kółka jezdne wyposażone w hamulce. | TAK. |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-25 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. Zaproponowany model z katalogu proszę zaznaczyć, aby nie było wątpliwości, który sprzęt został zaoferowany.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Cena za sprzęt do rehabilitacji wyszczególniony w PAKIECIE nr 1 tj. - Aparat do terapii falami uderzeniowymi 1 szt.:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Załączniki:

1.  Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, deklaracje zgodności.

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET nr 2

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

Producent: ………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….

Oferowany model ………………………………………………………………………………

.

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagane parametry i warunki. | Parametr graniczny. | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indukcja magnetyczna. | W przedziale od 2,0 do 2,5 tesli. |  |
| 2 | Częstotliwość magnetyczna. | Minimum od 1do 50 Hz. |  |
| 3 | Czas zabiegu. | Minimum od 1 do 60 minut. |  |
| 4 | Automatyczne programy do leczenia. | TAK. |  |
| 5 | Tryb automatyczny i ręczny. | TAK/TAK. |  |
| 6 | Wyposażenie standardowe: jednostka główna, aplikator. h | TAK. |  |
| 7 | Ekran LCD. | TAK. |  |
| 8 | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego. | TAK. |  |
| 9 | Wskaźnik czasu trwania zabiegu. | TAK. |  |
| 10 | Przycisk bezpieczeństwa. | TAK. |  |
| 11 | Długość przewodu łączącego aplikator z jednostką centralną. | Nie mniej jak 75 cm. |  |
| 12 | Waga. | Nie więcej jak 60 kg. |  |
| 13 | Zasilanie. | Sieciowe 230V, 50 Hz. |  |
| 14 | Temperatura pracy. | W zakresie 10-40 °C. |  |
| 15 | Wilgotność dopuszczalna. | <80 %. |  |
| 16 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 lub 2014, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK. |  |
| 17 | Urządzenie zamontowane na wózku jezdnym, gwarantującym wykonywanie zabiegów zarówno w miejscu, jak i w określonej lokalizacji. | TAK. |  |
| 18 | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez Producenta konserwacji potwierdzone imiennym certyfikatem na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. | TAK. |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej wydrukowanej w kolorze w minimum dwóch egzemplarzach. | TAK. |  |
| 20 | Menu w języku polskim. | TAK. |  |
| 21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | TAK. |  |
| 22 | Gwarancja minimum 36 miesięcy liczona od daty zakupu. | TAK. |  |
| 23 | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez Producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez Producenta na koszt Wykonawcy. | TAK. |  |
| 24 | Czas na rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej do 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu konieczności naprawy do Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej trzech dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia sprzętu zastępczego takiego samego, lub o porównywalnych parametrach technicznych na okres do zakończenia naprawy, lub wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad technicznych. | TAK. |  |
| 25 | Serwis i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym (liczonym od dnia następnego po zakończeniu gwarancji) przez minimum 10 lat. | TAK. |  |
| 26 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK. |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-26 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. Zaproponowany model z katalogu proszę zaznaczyć, aby nie było wątpliwości, który sprzęt został zaoferowany.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Cena za sprzęt do rehabilitacji wyszczególniony w PAKIECIE nr 2 - aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej. – 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET nr 3

Urządzenie do terapii ruchowej, napędzane silnikiem, oprogramowane komputerowo

Producent: ………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….

Oferowany model ……………………………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry i warunki. | Parametr graniczny. | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilna konstrukcja metalowa z możliwością regulacji podstawy. | TAK. |  |
| 2 | Silnik o minimalnej mocy 100 Vat w obudowie. | TAK. |  |
| 3 | Czytelny ekran. | TAK. |  |
| 4 | Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. | TAK. |  |
| 5 | Stacjonarna jednostka obsługi z automatyczną instrukcją obsługi. | TAK. |  |
| 6 | Menu w języku polskim. | TAK. |  |
| 7 | Rolki ułatwiające transport urządzenia. | TAK. |  |
| 8 | Wyściełane obejmy na stopy wraz z opaskami mocującymi stopy. | TAK. |  |
| 9 | Wyściełane prowadnice na podudzia z możliwością regulacji wysokości i opaskami podtrzymującymi podudzia. | TAK. |  |
| 10 | Metalowe prowadnice do treningu rąk wraz z elastycznymi opaskami do podtrzymywania dłoni. | TAK. |  |
| 11 | Możliwość treningu pasywnego, wspomaganego, oraz aktywnego z możliwością ustawienia oporu. | TAK/TAK/TAK. |  |
| 12 | Przycisk uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu. | TAK. |  |
| 13 | Wyłącznik bezpieczeństwa. | TAK. |  |
| 14 | Analiza treningu pasywnego i aktywnego. | TAK/TAK. |  |
| 15 | Możliwość treningu kończyn dolnych a także kończyn górnych, przy czym zmiana trenera powinna być łatwa i nie wymagać użycia narzędzi. | TAK. |  |
| 16 | Możliwość programowania indywidualnego pacjentów, dla różnych grup chorobowych. | TAK. |  |
| 17 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 lub 2014, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK. |  |
| 18 | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez Producenta konserwacji potwierdzone imiennym certyfikatem na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. | TAK. |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej wydrukowanej w kolorze w minimum dwóch egzemplarzach. | TAK. |  |
| 20 | Menu w języku polskim. | TAK. |  |
| 21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | TAK. |  |
| 22 | Gwarancja minimum 36 miesięcy liczona od daty zakupu. | TAK. |  |
| 23 | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez Producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez Producenta na koszt Wykonawcy. | TAK. |  |
| 24 | Czas na rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej do 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu konieczności naprawy do Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej trzech dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia sprzętu zastępczego takiego samego, lub o porównywalnych parametrach technicznych na okres do zakończenia naprawy, lub wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad technicznych. | TAK. |  |
| 25 | Serwis i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym (liczonym od dnia następnego po zakończeniu gwarancji) przez minimum 10 lat. | TAK. |  |
| 26 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | TAK. |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-26 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. Zaproponowany model z katalogu proszę zaznaczyć, aby nie było wątpliwości, który sprzęt został zaoferowany.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający                    ma prawo do odrzucenia oferty.

Cena za sprzęt do rehabilitacji wyszczególniony w PAKIECIE nr 3 tj. Urządzenie do terapii ruchowej, napędzane silnikiem, oprogramowane komputerowo – 4 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy