Załącznik nr 1a

do SIWZ z 12.10.2017 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE: szt. 20.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 cm x 3 cm, pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2050 mm, (+/- 50 mm) Szerokość całkowita: 900 mm, (+/- 50 mm) | Tak podać |  |
|  | Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym | Tak |  |
|  | Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych | Tak |  |
|  | Barierki boczne łóżka zintegrowane z drewnianą obudową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki oraz wieszaka kroplówki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne, sterowane pilotem | Tak |  |
|  | Kolor powierzchni lakierowanych łóżka dobrany do koloru obudowy oraz barierek | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 mm - 850 mm, (+/- 50 mm) | Tak podać |  |
|  | Pozostałe elektryczne regulacje: Kąt segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0( - 75(, (+/-5() Kąt segmentu uda, w zakresie: 0( - 45(, (+/-5() | Tak podać |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
|  | Cała podstawa łóżka osłonięta antystatyczną, tworzywową osłoną, wykonaną z trwałego tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Elektryczne zasilanie 220V-240V/50Hz | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z osłoną tworzywową, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo | Tak |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | Tak |  |
|  | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 3- 8, 11-18, 20-23 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1a do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1a do Formularza ofertowego.

Cena jednostkowa jednego łóżka rehabilitacyjnego wraz z oprzyrządowaniem o parametrach wskazanych w tabeli powyżej:

Cena netto ………………………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (% stawki ………………), tj. ………………………………………………………………………………..

Cena brutto ………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE: szt. 6.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 cm x 3 cm, pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak podać |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2050 mm, (+/- 50 mm) Szerokość całkowita: 900 mm, (+/- 50 mm) | Tak podać |  |
| 3. | Obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z drewna w kolorze bukowym | Tak |  |
| 4. | Obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych | Tak |  |
| 5. | Barierki boczne łóżka zintegrowane z drewnianą obudową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
| 6. | Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki oraz wieszaka kroplówki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka | Tak |  |
| 7. | Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne, sterowane pilotem | Tak |  |
| 8. | Kolor powierzchni lakierowanych łóżka dobrany do koloru obudowy oraz barierek | Tak |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 mm - 850 mm, (+/- 50 mm) | Tak podać |  |
| 10. | Pozostałe elektryczne regulacje: Kąt segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0( - 75(, (+/-5() Kąt segmentu uda, w zakresie: 0( - 45(, (+/-5() | Tak podać |  |
| 11. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda | Tak |  |
| 12. | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
| 13. | Cała podstawa łóżka osłonięta antystatyczną, tworzywową osłoną, wykonaną z trwałego tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 14. | Elektryczne zasilanie 220V-240V/50Hz | Tak |  |
| 15. | Funkcja Trendelenburg/ anty Trendelenburg | Tak |  |
| 16. | Tablet/taca do posiłków | Tak |  |
| 17. | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg | Tak |  |
| 18. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z osłoną tworzywową, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost | Tak |  |
| 19. | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo | Tak |  |
| 20. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  |
| 21. | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 22. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | Tak |  |
|  | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 3- 8, 11-20, 22-25 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1a do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1a do Formularza ofertowego.

Cena jednostkowa jednego łóżka rehabilitacyjnego wraz z oprzyrządowaniem o parametrach wskazanych w tabeli powyżej:

Cena netto ………………………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (% stawki ………………), tj. ………………………………………………………………………………..

Cena brutto ………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)