Załącznik nr 1a

do Zapytania cenowego z 17.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podnośnik  z funkcją wagi	: szt. 1.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasywny podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Podnośnik złożony z masztu na którym zamontowany jest wysięgnik podnoszony i opuszczany za pomocą siłownika sterowanego elektrycznie | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory dla zapewnienia ciągłej pracy. Nie dopuszcza się podnośnika bez wymiennego akumulatora. | TAK |  |
|  | Udźwig podnośnika: min. 180kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Całkowita masa podnośnika gotowego do pracy (razem z odpowiednią ramą) nie przekracza 60kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepienia nosideł zatrzaskowych lub pętlowych z pacjentem w pozycji siedzącej. Rama umożliwia zmianę pozycji pacjenta po podniesieniu bez wysiłku personelu przy pomocy pilota opiekuna | TAK |  |
|  | Możliwość użycia różnego typu nosideł ( w zależności od wybranej ramy): - nosidła transportowe, toaletowe, kąpielowe - nosidła dla pacjentów po amputacji | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne kółka, z czego dwa z hamulcem | TAK |  |
|  | Możliwość ewentualnej wymiany przednich kół podstawy jezdnej na koła o małej lub bardzo małej średnicy, co pozwala na dostosowanie podnośnika do łózka o bardzo mały prześwicie między ramą o podłogą | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia min. 1220mm – podnośnik pozwala na podniesienie pacjenta z podłogi | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji złożonej – nie większa niż 760mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej nie większa niż – 1375mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Sterowanie funkcjami: góra / dół, rozstawem nóżek podstawy jezdnej oraz zmianą pozycji ramy do pozycji siedzącej odbywa się przy pomocy panelu umieszczonego na przewodowym pilocie | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w zintegrowany uchwyt umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygnieceniu pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkaniu przeszkody | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w awaryjny wyłącznik funkcji elektrycznych | TAK |  |
| 18. | Podnośnik dostarczany jest z kompletem dwóch akumulatorów oraz jedną ładowarką co umożliwia ciągłą pracę urządzenia | TAK |  |
| 19. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory dla zapewnienia ciągłej pracy. Nie dopuszcza się podnośnika bez wymiennego akumulatora. | TAK |  |
| 20. | Poziom ochrony elektrycznej: -dla podnośnika IPX4 -dla pilota przewodowego IPX7 | TAK |  |
| 21. | Urządzenie wyposażone w wagę pacjenta. Waga pacjenta zamontowana na ramie elektrycznej, ważąca z dokładnością do 0,1kg. | TAK |  |
| 22. | Maksymalne obciążenie min. 200 kg. Minimalne obciążenie nie mniej niż 2 kg | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Wyświetlacz pokazujący oprócz wagi pacjenta m.in. stan naładowania baterii | TAK |  |
| 24. | Poziom natężenia dźwięku emitowanego przez podnośnik nie przekracza 49dB | TAK |  |
| 25. | W komplecie nosidło transportowe kompatybilne z podnośnikiem w rozmiarze ustalonym na etapie zamówienia (XS,S,M,L,XL) o udźwigu maksymalnym 272kg. | TAK |  |
| 26. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 27. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 28. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 29. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 30. | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1-3, 6-10, 13-21, 23-26, 28-30 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania cenowego stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)