Załącznik nr 1b

do SIWZ z dnia 14.05.2019 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy	: 15 sztuk

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 | TAK PODAĆ |  |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy. | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do III stopnia (w skali czterostopniowej). | TAK |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. | TAK |  |
|  | W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. | TAK |  |
|  | Materac zbudowany z 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych. | TAK |  |
|  | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | TAK |  |
|  | Pompa materaca z płynną bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | TAK |  |
|  | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach dostosowanych do łóżka szpitalnego i 11cm ±1cm. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR. | TAK |  |
|  | Limit wagi pacjenta 200kg | TAK |  |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | TAK |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 18. | Pobór mocy do 8 W włącznie | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 2-11 i 13-18 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1b do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)